超声图像重建中的深度展开方法综述

近年来，深度展开（Deep Unfolding/Unrolling）在医学超声图像重建领域取得了令人瞩目的进展。这种方法将物理模型与数据驱动学习相结合，把迭代优化算法“展开”成神经网络结构，从而兼具模型解释性和深度学习的高性能[1]。本文面向人工智能+超声成像的初学者，系统综述超声成像原理、典型重建问题、深度展开网络的基本思想，以及深度展开在超声图像重建中的最新研究进展（涵盖 2023–2024 年的重要工作）。通过本文，读者将了解深度展开如何将超声物理模型融入网络设计，并与纯数据驱动方法形成对比，从而为高质量超声成像提供新思路。

超声成像的物理原理

医学超声成像利用高频声波在组织中的传播和反射来形成图像。超声波的传播与反射：当超声探头发射的短脉冲声波进入人体组织，不同介质界面的声阻抗差异会使部分声能反射回来。探头上的阵元（晶体）接收来自各个深度的回波信号，通过测量回波的时间延迟和强度，可以推断反射界面的距离和反射强度，从而形成灰度图像。

B-mode 成像与波束形成：传统超声采用逐点扫描（线阵探头逐行成像）的方式。探头阵列沿某一方向发射聚焦声束，接收回波后对该方向上的反射进行成像，逐行扫描即可形成整幅图像。关键步骤是波束形成（Beamforming），即对多阵元接收到的原始射频(RF)信号施加适当的延时，使来自焦点的回波在各通道对齐叠加，从而增强成像方向上的信号并压制杂波。延时加和 (Delay-And-Sum, DAS) 是最经典、应用最广泛的波束形成方法，因其实现简单且计算量低，被绝大多数实时超声系统采用[2][3]。在 DAS 中，各阵元接收信号在采样后进行数字延时并求和，以形成一条扫描线的图像信号。DAS 波束形成的分辨率受限于声束主瓣宽度，旁瓣会降低对比度，因此也有更复杂的自适应波束形成方法（如最小方差 (MV)波束形成）能提高图像质量[4][5]。但自适应方法计算复杂度高，实际超声仪器中主要仍使用 DAS，因而分辨率和对比度相对受限。

除了传统聚焦成像，超声还包括平面波成像 (Plane-Wave Imaging) 等模式：探头阵列一次发射一个近似平面的波前照亮整个视野，无聚焦延迟，然后利用计算方法从一次发射的数据重建图像。平面波成像速度极高，但单次获取的图像质量较差，需要多角度复合 (Compounding) 提升质量。这将在下一节详细讨论。

超声图像重建的典型问题类型

超声图像重建涉及多个层次的信号处理与重构任务。以下是几类典型问题及其物理背景和重建目标：

- 波束形成（Beamforming）：如上所述，是将多通道接收信号对齐并合成为图像信号的过程。传统 DAS 简单求和会受限于阵列孔径和频带导致的分辨率有限、旁瓣和噪声影响。高级波束形成（如 MV、自适应波束）将问题建模为逆问题或优化问题，利用信号模型抑制噪声杂波，提高分辨率和对比度。例如 ADMIRE（Aperture Domain Model Image REconstruction）算法将阵列接收数据表示为散射体回波的叠加并加入稀疏正则化求解，以达到抑制杂波的目的[6][7]。波束形成问题的重建目标是提高图像清晰度，逼近“理想点扩散函数”（窄主瓣、低旁瓣），获取更高分辨率和更高对比度的B超图像。

- 多角度复合成像（Plane-wave compounding）：在平面波超声中，为兼顾帧频和图像质量，常通过从不同入射角度发射多次平面波并将所得低质量图像相干复合，来提高最终图像的清晰度和均匀性。这存在帧率 vs. 清晰度的权衡：更多角度提升图像质量（更好的横向分辨率和对比分辨率[8]），但获取过程更慢[9]。例如，用 31 或 75 个角度的平面波可接近聚焦成像质量，但帧频很低。减少平面波发射次数（例如只发 1～3 个角度）则帧率高，但图像横向分辨率显著下降，表现为散斑加重、目标模糊[9]。因此，该问题可视为欠采样角度的图像重建：利用尽量少的平面波数据重建出接近多角度复合的高质量图像。重建目标是在保证高帧率的同时实现高分辨率、高对比度成像，相当于以少合成多。

- 欠采样重建（Sub-Nyquist/Sparse Sampling Reconstruction）：超声仪器受限于数据通量和硬件成本，在采集环节希望降低采样率和阵元数量，但这会带来重建挑战。传统超声为了避免信号混叠，采样率往往是信号带宽的 4~10 倍，数据量极其庞大[10]；同时阵列探头的通道数也有限制。如果能以远低于奈奎斯特率的采样获取数据，或使用稀疏阵列（移除部分晶元），将大幅减少数据量和硬件复杂度，但直接延用传统波束形成会出现严重失真、噪声和伪影。为此，需要在重建阶段采用先进算法利用信号结构（如信号的稀疏性或有限创新频率模型)恢复高质量图像[11][12]。欠采样重建的物理基础在于：超声射频信号在时空上具有一定可压缩性或先验（例如回波在时域是有限宽度脉冲，空间上目标稀疏散布），因此有可能通过求解压缩感知或插值重构问题，从部分采样数据恢复原始信号或图像。重建目标是以更少的数据重建出尽可能接近全数据采集效果的图像，同时显著降低数据量和计算量。

- 图像去噪与杂波抑制（Denoising & Clutter suppression）：超声图像固有存在散斑噪声（由对组织微结构的随机干涉造成）以及非成像杂波（如体壁、多径反射引起的低频伪影，或在多普勒成像中静态组织的强反射干扰）。这些“噪声”降低了细节可见度和对比。在B超图像增强中，去噪手段包括空间滤波（平均、各向异性扩散）、频率滤波、组合多帧（例如频率复合或空域编织成像）等，以减弱散斑纹理、提高信噪比。而杂波抑制在多普勒和对比超声成像中特别重要：例如超声微泡造影（CEUS）和超声局部显微成像（ULM）中，要从总信号中提取出微泡回波，就需滤除来自静止组织的强反射（称为组织杂波）。传统方法包括高通滤波（去除慢变分量）、谐波成像（利用微泡的非线性响应）、奇异值分解 (SVD) 滤波（利用组织回波的高空间相关性，将其投影到主奇异向量空间滤除）等[13][14]。这些方法在一定条件下有效，但也有局限：如高通滤波在组织快速运动时会误滤真实信号[15]，谐波成像需要降低声压且帧率下降，SVD 方法受限于奇异值阈值选择且对噪声敏感等[16][17]。因此，去噪与杂波抑制问题常被表述为信号分离或前景检测任务：希望通过先进算法将有用信号与背景噪声/杂波区分开，提升图像的对比噪声比（CNR）等指标。

- 超分辨率成像（Super-resolution Imaging）：超声的波长限制了分辨率（经典极限约为波长的一半）。然而通过特殊技术可以突破这一极限，实现亚波长分辨率的成像。超声定位显微成像 (ULM)就是其中代表：利用微泡在血管中运动，采集大量帧图像，将每一帧中分散的单个微泡回波定位（相当于点目标定位，可以达到远小于波长的定位精度），然后将多帧累积得到远高于常规分辨率的血管图[18][19]。ULM 的前提是每帧中微泡不能过于稠密，否则回波重叠无法分离。因此需要稀疏激发或长期采集，这导致成像时间很长。近年来也有利用稀疏重构的方法（如SPARCOM）在不依赖单个泡分离的情况下实现一定超分辨能力。总之，超分辨率任务的重建目标是在信号模型指导下突破系统点扩散函数 (PSF) 的极限，实现更精细的成像（如更清晰的微血管结构）。通常这要求结合先验知识（例如血管结构的稀疏性、微泡点目标模型等）来超越传统频率极限。

上述各类问题为实现高质量超声成像提出了不同挑战，许多可以归结为带先验的逆问题。传统方法依靠物理建模和信号处理技巧来求解，但近年深度学习展现出强大映射能力。然而，全数据驱动的方法往往需要大量训练数据且缺乏物理一致性约束，可能出现不可靠的重建结果[20]。因此，融合物理模型与神经网络的深度展开成为解决这些问题的有力工具，在保证物理合理性的同时，大幅提升重建性能。

深度展开网络的基本思想

深度展开（Deep Unfolding）是一种结合优化算法和深度学习的框架[21][22]。其核心思想是：将求解特定优化问题的迭代算法视作“网络”，把每次迭代展开为一层或若干层神经网络。然后用带标注的数据对这些“迭代层”的参数进行训练调整，从而获得一个在有限层数内近似原算法收敛结果的前向传播网络[23][24]。简单来说，就是把优化算法“学习加速”——无需运行大量迭代，在几层网络中直接得到接近优化目标的解。

典型算法与展开方式：许多优化算法都可用于展开框架，典型包括：

- ISTA（迭代软阈值算法）/ FISTA：用于求解稀疏信号重构的经典迭代法。ISTA形式为每次梯度下降然后软阈值稀疏化；FISTA是在 ISTA 基础上增加动量项加速收敛。将 ISTA 展开为网络，即著名的 LISTA（Learned ISTA）[25][26]。每一层对应 ISTA 一次更新：包含一个线性变换（对应梯度步，由测量矩阵及步长决定）和一个非线性阈值单元。在 LISTA 网络中，这些变换矩阵和阈值被视为可学习参数，由数据训练得到最佳值，而不拘泥于原始公式推导的取值。这样，LISTA 在固定层数下实现了对原稀疏重构问题的近似求解，可根据训练数据分布调整策略，达到更快的收敛和更优的重建质量[27][28]。相比原始 ISTA 需要几十甚至上百次迭代，LISTA 通常只用很少几层就能得到良好结果，同时参数量远小于一般深度网络（因此更数据高效）[26]。FISTA-Net 则在网络中融入 FISTA 的加速项，实践中也有人展开带动量的优化步骤或多种门控机制以提高网络性能。

- ADMM（交替方向乘子法）：这是一种分裂变量的优化方法，将复杂问题拆成易解的子问题交替迭代。ADMM 展开可形成多子模块的网络结构：每一层网络包含按 ADMM 更新顺序排列的子层（对应各子问题求解的近似网络或公式计算），层与层之间传递“乘子”信息。ADMM 型展开网络常用于需要同时优化多个变量的成像问题，具有良好的物理解释性。例如在自适应波束形成中，可将成像优化拆分为“系数更新”和“图像更新”两个子问题交替进行，每层网络对应一次系数和图像的更新迭代。ADMM 展开的一个优势是容易融入约束（如稀疏约束、先验正则化），在网络中体现为对应的激活函数或模块，使网络每层操作都有明确意义。

- PGD（近端梯度下降）：广义而言，包括 ISTA 在内的许多迭代优化都可算作 PGD 的特例。PGD 的网络展开通常与 ISTA 类似：每层有一个“梯度下降”算子（通常是线性卷积/全连接层加上输入与观测的结合）和一个“近端算子”算子（通常是阈值函数或更复杂的正则单元）。通过学习梯度步长、正则项参数甚至近端映射的形状，可以得到通用的近端展开网络。有些文献将这类网络称为 UPGN（Unfolded Proximal Gradient Network），即将近端梯度法迭代步展开。例如用于平面波成像重建的网络就属于这一类（下节将详细介绍）[29]。

- 其他优化方法：如高斯-牛顿迭代（可展开用于非线性成像校正问题）、代数重建技术（ART）/共轭梯度（CG）（常用于CT/MRI，也可用于超声波形反演）、期望最大化（EM）算法等，都有人尝试展开为网络。不同算法展开的网络层结构各异，但思想相通：每层模拟算法的一步，并允许参数调整。值得一提的是，有些网络结合变量替换和残差连接等技术，使展开网络更稳定高效。

训练机制与特性：深度展开网络的训练有两种主要机制：

- 端到端训练：将展开后的多层网络权重视为需训练参数，通过大量有标注的数据（如成像结果的“真值”）直接反向传播优化。这种方式可以让网络层间配合达到全局最优重建效果。大部分深度展开网络采用端到端训练，并常在有限层数（如 5～20 层）内就能取得与数十次迭代相当甚至更佳的效果[30]。需要注意的是，与传统网络不同，展开网络参数量通常较小（因为每层结构受算法限制，且常选用同层共享权重策略），因此更易训练、更不易过拟合[26]。共享权重意味着每一迭代层使用相同的一组参数，模仿原算法严格重复迭代，这可以降低参数量并保持算法风格；但也有研究选择非共享（每层独立参数）以提高灵活性和逼近能力，虽参数增多但往往重建效果更好。

- 逐层贪心训练：有些情况下，为了简化训练或避免梯度消失，可采用逐层训练策略。例如先训练第一层使输出初步接近目标，然后固定它再训练第二层，以此类推[31]。每一层都在贪心地提高重建质量，最终组合起来完成整个网络。这种策略在训练数据少、网络较深时可以提升稳定性。Chennakeshava 等人的平面波重建工作就采用了逐层训练（即“贪心层级训练”）结合端到端微调的方法[32]。不过逐层法较少用于需要高度全局优化的情况，通常还是以端到端训练居多。

深度展开网络的优点：

- 物理可解释性：由于网络架构直接来源于物理模型和优化算法，每层的运算（如卷积、阈值）都有明确含义。例如 LISTA 网络中的阈值层对应稀疏约束，ADMM 网络的子网络对应求解物理变量。研究者和工程师可以直观理解网络的工作机制，这提高了结果的可信度，也方便根据物理知识进行调整[21][22]。相较于黑箱式的深度CNN，展开网络的可解释性无疑是其重要优势。

- 数据效率高，泛化好：模型引入了先验约束，降低了网络自由度，因此所需训练样本更少，且对训练数据分布外的新情况有更好泛化能力[1]。例如，与一个任意结构的深层卷积网络相比，展开网络参数更少（因每层结构简单且可能共享），据报道在某些超声应用中，展开网络只需常规CNN十分之一不到的参数量，但能取得更佳效果[20]。

- 收敛快、推理高效：展开网络通常只展开有限层，因此推理时计算量固定。而传统迭代算法可能需要视情况迭代很多步才能达到同等精度。经过训练，网络能在极少层内实现迭代算法收敛后的效果[33]。例如，LISTA 通过学习直接跳向稀疏解，大幅减少迭代次数，有文献指出其实现同等精度只需原算法不到1%的 FLOPs[28]。另外，许多展开网络的每层运算简单（线性+非线性），适合并行加速和硬件实现，在实时成像中具有潜力。

- 物理约束与灵活优化并存：深度展开允许在网络中嵌入测量矩阵、物理先验（如超声传播矩阵、点扩散函数模型等）以确保数据一致性，同时利用学习调整正则化力度或其它超参数，从而实现模型驱动与数据驱动的平衡[32]。这有效避免了纯数据驱动方法可能出现的物理违背现象。例如有研究指出，传统 U-Net 等方法有时会输出不符合声学物理的伪像，而展开网络通过物理模型约束可保证解的物理合理性[20][34]。

需要指出的是，深度展开也有一定局限，例如一般需针对每类问题专门设计网络架构，灵活性略逊于全通用网络；另外展开网络层数固定，严格来说不能“迭代至更高精度”，但实践中通过加大层数和巧妙训练已足以满足精度要求。

综上，深度展开网络以其高效、可解释且融合先验的特点，非常契合超声图像重建领域需求。下一节我们将具体介绍近年来深度展开在超声成像各问题中的应用进展和成果。

深度展开用于超声图像重建的研究现状

近年来，超声成像领域出现了多种基于深度展开的前沿方法，本文选择其中具有代表性的工作进行介绍。这些方法涵盖了波束形成、平面波复合、欠采样重建、图像增强/去噪以及超分辨等任务，并通过引入深度展开网络取得了优于传统方法和纯深度学习方法的性能。特别地，我们关注 2023–2024 年的新文献，以展示最新进展。下面按不同重建任务分别综述主要研究。

1. 波束形成与杂波抑制： 深度展开思想在提高超声波束形成质量上已有成功实践。例如，Khan 等与 van Sloun 等合作，将前述 ADMIRE 模型重建算法以 LISTA 网络实现[27]。他们在 ICASSP 2022 报道了一种模型展开波束形成方法：将 ADMIRE 中求解稀疏系数的迭代过程视为稀疏编码问题，用深度网络展开 ISTA 形成 LISTA结构[28]。训练后的网络专门适配于超声数据分布，成功实现了比原始 ADMIRE 算法更快的重建和更好的图像质量。在仿真 Cyst 模型和 in vivo 肝脏数据上，该方法取得比传统 ADMIRE 更高的对比度和更清晰的血管呈现[35]。值得注意的是，与通用深度网络相比，这种结合物理模型的 LISTA 波束形成具有更高的数据效率和鲁棒性[36]。同时，由于每层网络对应物理意义明确的系数求解步骤，网络具有可解释性。例如不同层输出可近似看作迭代算法中间结果，便于分析。除了ADMIRE，其他波束形成优化也在尝试深度展开：诸如自适应波束形成中的鲁棒波束优化问题，有研究采用 深度展开的 ADMM 来应对阵元增益相位不一致导致的波束失真[37]（该方法将阵元误差校正和波束形成求解交替展开，在保持鲁棒性的同时实现了端到端学习）。总体来看，在波束形成阶段引入深度展开，不仅能够提升图像分辨率、抑制杂波（如旁瓣和失配噪声），还保持了实时成像的潜力。近期的综述指出，通过模型驱动深度学习，超声前端处理（如波束形成、复合、杂波滤波）正朝着实时、高质量、智能化方向发展[38]。

2. 平面波复合重建： 针对平面波超声以极少发射次数实现高质量成像的挑战，Chennakeshava 等（埃因霍温理工与魏兹曼研究所）提出了深度近端梯度展开网络用于高分辨率平面波复合[29]。他们在 2021–2022 年的一系列工作中（包括发表在 TMI 上的论文）将平面波成像建模为线性测量方程，并加入先验正则项构造目标函数，用近端梯度算法（PGD）求解该逆问题，然后将迭代过程展开为一个多层网络。具体而言，其网络每层对应PGD的一步：首先执行基于物理模型的“数据一致性”更新，然后通过学习的近端算子实现超分辨率正则化。该团队最引人注目的成果是：仅用 3 角度的平面波数据，通过深度展开网络重建出相当于75 角度高频复合效果的高质量图像[39]。换言之，他们成功以极少的采集实现了接近传统大量合成才能得到的清晰度和对比度。这种大幅度“以少换多”的重建在超声成像中是突破性的，充分证明了模型结合学习的威力。[32]其网络利用物理生成模型嵌入（如波传播矩阵）确保结果不违背超声成像原理，并通过对抗损失等多重损失函数训练，在保持结构真实性的同时提高了图像的感知质量[31]。与常规深度网络（如 U-Net/ResNet）相比，该深度展开网络具有很强的物理约束和轻量结构，因此没有出现物理上不合理的伪影，而且推理速度快、内存占用低[40]。作者报告该方法在图像横向分辨率和对比度方面显著优于若干基准网络[41]。这一研究代表了深度展开在超声高帧率高质量成像上的成功应用，启发了后续更多工作探索复合成像与超分辨的融合。

3. 欠采样数据重建： 在降低超声采样率和阵元数量的同时保持图像质量，是实现便携超声、无线超声的重要课题。Eldar 团队的 Mamistvalov 等在 2021 年提出了基于深度展开的超声欠采样重建方法[42]。他们将频域波束形成与压缩感知重构相结合，利用 LISTA 网络高效重建欠采样信号[42][43]。具体来说，原始 RF 数据经频域延时求和得到初步低采样率波束formed信号，输入一个模仿 ISTA 迭代的卷积网络进行恢复[44]。该网络只有 30 层，但通过端到端训练成功恢复了高质量图像，比直接迭代求解（如 NESTA算法）速度快得多[45][46]。数据压缩率上，他们在 in vivo 数据验证中实现了36 倍的数据量压缩（即只用约2.8%的数据）仍能重建出清晰图像[47]。更难能可贵的是，重建图像在分辨率和对比度等指标上超过了传统全采样下的 DAS 和一些高级波束形成方法[48]。下表展示了不同方法在分辨率和对比度方面的定量比较：

表 1：深度展开欠采样重建（LISTA 方法）与传统波束形成的分辨率指标对比[49][50]。表中列出了几种方法在 in vivo 数据（多个器官平均）和仿体数据上的横向(FWHM<sub>lat</sub>)和轴向(FWHM<sub>ax</sub>)分辨率（单位：毫米，数值越小越好）。可以看出，传统 DAS 波束形成分辨率最差，自适应最小方差(MV)有所提升；迭代重构方法 NESTA 在欠采样情况下仍能接近全采样DAS的分辨率。然而，本综述关注的深度展开方法（LISTA）在各种数据上均取得最窄的主瓣宽度，横向和轴向分辨率均优于 NESTA，且在横向分辨率上甚至优于 MV 波束形成[45][51]。这表明展开网络能够有效利用先验提升超声图像清晰度，在大幅减少采样的同时仍保持甚至超越全采样情况下的分辨能力。

表 2：深度展开欠采样重建方法与迭代方法在对比度噪声比（CNR）上的比较[52][53]。这里以组织模拟仿体的数据为例，计算重建图像中目标与背景的 CNR。结果显示LISTA 方法在各采样配置下均取得最高 CNR，显著优于传统迭代重构 NESTA[52][54]。特别是在高欠采样率（例如每行130个采样点，压缩15倍）情况下，NESTA 重建的图像因过高的下采样导致颗粒噪声明显、CNR 降低，而深度展开网络重建的图像尽管分辨率略有下降，但纹理更光滑、对比分布更佳，CNR 明显更高[55]。这验证了深度展开方法在强降采样条件下的鲁棒性：即使数据量极少，仍能维持较高的成像对比度和可用性[56][57]。

综合来说，Mamistvalov 等的工作奠定了超声压缩采样+深度学习重构的基础，证明了利用深度展开网络可以以极少的数据获取高质量超声图像[47]。此方向的后续研究包括：探索更高维度的欠采样（如 3D 成像中的稀疏探头阵列重建），以及无监督训练的展开网络（降低对真实数据GT的依赖）。有报告提出一种无监督深度展开RPCA的方法（U2-RPCA），利用未标注数据训练展开网络实现杂波滤除和高灵敏度成像[58]。这表明深度展开在小数据集场景同样具有优势，可望在便携式、床旁超声等受限条件下发挥重要作用。

4. 图像去噪与超分辨（微血管成像）： 在超声血流成像和微泡成像中，深度展开同样大显身手。前文提到的 Solomon 等 (2019) 将鲁棒主成分分析 (RPCA)用于微泡信号分离，并设计了对应的深度展开网络 CORONA来加速这一过程[59][30]。该网络针对超声微泡造影 (CEUS)中的组织杂波滤除进行优化，每层模拟RPCA迭代中稀疏-低秩分解的一步。通过在仿真和大鼠脑 in vivo 数据上的训练，CORONA 实现了比原迭代算法更快的收敛，同时在微泡与组织信号分离精度上更高[30]。与传统SVD滤波等方法相比，深度展开RPCA展现出更好的微血管显影对比，重建图像的信噪比和分辨率均提升[33]。不仅如此，该网络相比一个“黑箱”卷积网络也有更优表现，因为其架构嵌入了对微泡/组织信号模型的先验理解[60]。最近的研究还将深度展开与深度学习波束形成结合用于超声超分辨成像：例如 Bar-Shira 等 (2021) 将前端的 ABLE (自适应波束forming by deep learning) 与后端的 LISTA 稀疏重构联合训练，用于加速 ULM 中微泡定位[61][62]。他们的结果显示，端到端的物理模型结合网络能够在更低信噪比情况下检测到微泡信号，实现更快的收敛和更准确的定位。这类方法在临床上有重要意义，可将需要采集数分钟的 ULM 检查加速到更短时间。2023 年的一些工作也关注超分辨率重建的可靠性，例如利用深度展开结合贝叶斯不确定度量化，以评估重建微血管时网络输出的不确定性[63]。这些探索体现出深度展开不仅能提高成像性能，还能提供结果可信度的评估手段。

5. 超声波形反演与定量成像： 除传统亮度成像外，深度展开还用于更复杂的超声定量重建，如速度成像（SoS 重建）或全波形反演 (FWI) 等。Yonina Eldar 团队近期提出了将全波形反演（求解组织声速分布的非线性迭代过程）与深度展开融合的方法[64]。他们在 ICASSP 2025 提交的研究中，将 FWI 的迭代求解展开为深度网络，使每层近似一次波方程反演迭代。通过引入神经网络，算法能够在噪声条件下更稳定地估计组织特性，并显著减少迭代次数。据报道，该深度展开 FWI 方法可在一次检查中获取高质量的解剖图像和组织参数（如声速分布），相比传统 FWI 提升了收敛速度且对初始猜测不那么敏感[65]。这为超声断层成像（UT）提供了新的路径：结合物理模型（波动方程)和学习的先验，可以更快速地实现高分辨的定量成像。尽管这项技术仍在研究阶段，但展望未来，深度展开有望推动超声从定性成像向定量成像迈进，如快速乳腺声透射成像、骨质声学参数成像等场景，都能从中受益。

综上所述，深度展开方法已经广泛应用于超声成像的多个方面，并取得了显著成效。从提高传统波束形成的分辨率和对比度，到实现用极少数据逼近高质量复合成像，再到在微血管成像和波形反演等高级应用中加速重建、提高精度，模型驱动的深度学习展示出巨大的潜力。这些方法普遍通过将超声成像的物理模型融入网络来约束重建过程，如利用阵列声学方程保证数据一致性、根据信号稀疏先验设计阈值非线性等，从而避免了纯数据驱动方法可能出现的物理违规和过拟合问题[20]。同时，相较于传统迭代算法，深度展开网络大幅提升了运行效率，实现了接近实时的重建速度。例如，前述多项研究都强调其方法在保持或提高重建质量的同时，迭代次数/网络层数远少于传统算法[33]。

当然，深度展开并非万能。目前仍有一些挑战：如需要针对不同重建任务手工推导算法并设计网络结构；网络的稳定性和收敛性也需要理论保障（当前一些研究正致力于给出展开网络收敛的充分条件[66]）。另外，在缺乏高质量训练标签的情况下，如何充分利用无标注数据训练也是一个方向。然而可以预见，随着研究深入，深度展开网络将在超声成像领域发挥越来越关键的作用。从前端波束形成到后端图像增强，甚至融合多模态信息，深度展开都提供了一条融合先验与数据的理想途径。

展望未来，深度展开有望与强化学习、自监督学习等方式结合，使网络能在线适应不同患者和成像设备，实现更加智能的超声成像系统。同时，更多2023-2024年的新技术（如正则项的深度学习设计、物理仿真的可微分优化等)也将进一步提升超声重建效果。在保持超声成像实时、低成本优势的同时，通过深度展开等AI技术，我们有望获得媲美高级成像设备的图像质量，推动超声诊断和研究进入新的高度。

参考文献：本文引用了近年超声成像和深度展开领域的主要文献以供读者延伸阅读，其中包括模型驱动深度学习的综述[1]、平面波成像重建的新方法[32]、欠采样重建技术[47]以及超声微血管成像中的创新工作[30]等。这些文献为深入理解深度展开网络在超声中的应用提供了宝贵资料。希望本综述能为医学人工智能和超声工程领域的读者提供全面有益的启发，激发出更多将物理模型与深度学习融合的创造性研究。

[1] Ultrasound Signal Processing: From Models to Deep Learning - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301562922006329

[2] [3] [4] [5] [10] [11] [12] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] Deep_Unfolded_Recovery_of_Sub-Nyquist_Sampled_Ultrasound_Images.pdf

file://file_00000000a0b471f5ac91f0b53412180e

[6] [7] [27] [28] [35] [36] Unfolding Model-Based Beamforming for High Quality Ultrasound Imaging

https://par.nsf.gov/servlets/purl/10401091

[8] [9] [20] [34] [2112.12410] Deep Proximal Learning for High-Resolution Plane Wave Compounding

https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/2112.12410

[13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [30] [33] [59] [60] arxiv.org

https://arxiv.org/pdf/1811.08252

[21] [22] Generative, Physics-informed AI | Yonina Eldar

https://www.weizmann.ac.il/math/yonina/generative-physics-informed-ai

[23] [24] [25] [26] [29] [39] [61] [62] Ultrasound Signal Processing: From Models to Deep Learning

https://arxiv.org/pdf/2204.04466

[31] [32] [40] [41] [2112.12410] Deep Proximal Learning for High-Resolution Plane Wave Compounding

https://arxiv.org/abs/2112.12410

[37] Robust Adaptive Beamforming Based on Deep Unfolded ADMM ...

http://xdld.xml-journal.net/en/article/id/xdld_20240607

[38] IEEE - ISBI 2023 - International Symposium on Biomedical Imaging

https://biomedicalimaging.org/2023/tutorials/

[58] Unsupervised Unfolded rPCA (U2-rPCA): Deep Interpretable Clutter ...

https://www.researchgate.net/publication/396093589_Unsupervised_Unfolded_rPCA_U2-rPCA_Deep_Interpretable_Clutter_Filtering_for_Ultrasound_Microvascular_Imaging

[63] A new deep sparse unfolding network with variational Bayesian ...

https://dl.acm.org/doi/10.1016/j.engappai.2025.111744

[64] [PDF] Review of Current Advances in Ultrasound Computed Tomography ...

https://d197for5662m48.cloudfront.net/documents/publicationstatus/293873/preprint_pdf/5f7a9d390dd2b728705c0606bdf08cf6.pdf

[65] Deep Unfolding of Full Waveform Inversion for Quantitative ...

https://www.researchgate.net/publication/390536818_Deep_Unfolding_of_Full_Waveform_Inversion_for_Quantitative_Ultrasound_Imaging

[66] [PDF] Optimization Guarantees of Unfolded ISTA and ADMM Networks ...

https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10198474/1/2309.06195v1.pdf